## Slide 1
Shimadzu UV-1900 spektrofotometrida CO (COHb) ni aniqlash
Sud tibbiyoti · ma’ruza taqdimoti

## Slide 2
Reja va tayanch so‘zlar
Shimadzu UV-1900 spektrofotometrida CO (COHb) ni aniqlash
2 / 30
▸ Reja: CO zaharlanishi, COHb aniqlash usullari, UV-1900 da o‘lchash, hisoblash, tozalash.
▸ Tayanch so‘zlar: COHb, deoksigemoglobin, natriy ditionit, izobestik nuqta, Base Corr., Photometric 8l.
▸ Maqsad: qonda COHb ni kimyoviy va fizik-kimyoviy (spektrofotometrik) usulda tahlil qilish.
Tayyorlash
Kalibrlash
Namuna
O‘lchash
Hisoblash
Tozalash
Ish tartibi: darsning yo‘l xaritasi
Manba: Yuldashev Z.O., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo, betlar: 217, 85
Notes: Dars 59 (toks 82–85, 217–220). UV-1900 bosqichlari Shimadzu UV-1900i qo‘llanmasidan; UV-1900 va UV-1900i menyulari farq qilishi mumkin — qurilma yorlig‘ini tekshiring.

## Slide 3
Qonda gemoglobin shakllari
Shimadzu UV-1900 spektrofotometrida CO (COHb) ni aniqlash
3 / 30
▸ Zaharlangan odam qonida deoksigemoglobin (Hb), oksigemoglobin (OHb) va karboksigemoglobin (COHb) bo‘lishi mumkin.
▸ Qisman metgemoglobin (MtHb) ham bo‘lishi mumkin; MtHb is gazi bilan birikmaydi.
▸ Qonda karboksigemoglobin aniqlansa, bemorning is gazi bilan zaharlanganligi isbotlanadi.
Birikma | Belgi | Izoh
Deoksigemoglobin | Hb | kislorodsiz, COsiz
Oksigemoglobin | OHb | kislorod bilan
Karboksigemoglobin | COHb | is gazi bilan
Metgemoglobin | MtHb | CO bilan birikmaydi
Gemoglobin shakllari (toks 82)
Manba: Yuldashev Z.O., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo, betlar: 82

## Slide 4
Is gazi gemoglobin bilan birikishi
Shimadzu UV-1900 spektrofotometrida CO (COHb) ni aniqlash
4 / 30
▸ CO gemoglobin bilan juda oson birikib, barqaror karboksigemoglobin hosil qiladi.
▸ Birikish tezligi kislorodnikiga nisbatan 300 marta kuchli; CO ning ajralishi esa 3600 barobar sekin.
▸ Is gazining hidi bo‘lmagani uchun zaharlanish tez va to‘satdan ro‘y beradi.
HbO2 (oksigemoglobin)
+
CO (is gazi)
HbCO (karboksigemoglobin)
+
O2
Kuzatuv: CO ning birikish tezligi O2 dan 300 marta kuchli
HbO2 + CO → HbCO + O2
Manba: Yuldashev Z.O., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo, betlar: 82, 81

## Slide 5
COHb miqdori va zaharlanish darajasi
Shimadzu UV-1900 spektrofotometrida CO (COHb) ni aniqlash
5 / 30
▸ COHb 20–30 % bo‘lsa kuchsiz zaharlanish; 30–35 % — o‘rtacha; 35–50 % — og‘ir.
▸ 50–60 % da kuchli zaharlanish, tirishish, hushdan ketish; 70–80 % ga yetganda o‘lim sodir bo‘ladi.
▸ Kitob va malaka fayli darajalari farq qiladi; slaydda kitobdagi qiymat keltirildi.
COHb, % | Daraja
20–30 | kuchsiz zaharlanish
30–35 | o‘rtacha zaharlanish
35–50 | og‘ir zaharlanish
50–60 | kuchli, tirishish, hushdan ketish
70–80 | o‘lim
COHb darajalari (toks 82)
Manba: Yuldashev Z.O., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo, betlar: 82
Notes: Tekshirish kerak (manbada noaniq):
- Kitob va malaka fayli darajalari farq qiladi; slaydda kitobdagi qiymat keltirildi.

## Slide 6
COHb aniqlash usullari
Shimadzu UV-1900 spektrofotometrida CO (COHb) ni aniqlash
6 / 30
▸ Is gazini aniqlash qondagi karboksigemoglobinni kimyoviy va fizik-kimyoviy usullar bilan aniqlashga asoslangan.
▸ Fizik-kimyoviy usullar: spektroskopik, spektrofotometrik, fotometrik va gaz xromatografik.
▸ Biologik ob’ektdan aniqlash uchun ob’ekt ezilib qoni ajratiladi, so‘ng qon tekshiriladi.
COHb aniqlash usullari
Kimyoviy
Rang o‘zgarishini solishtirish
Spektroskopik
Fraungofer chiziqlari
Spektrofotometrik
450–620 nm sohada
Fotometrik
Gaz xromatografik
Usullar (toks 82)
Manba: Yuldashev Z.O., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo, betlar: 82, 83

## Slide 7
Spektroskopik usul
Shimadzu UV-1900 spektrofotometrida CO (COHb) ni aniqlash
7 / 30
▸ Qon spektroskopda tekshirilganda spektrning D va E sohasida Fraungofer chiziqlari ko‘rinadi.
▸ COHb 564–579 va 523–536 nm sohalarda yutilish hosil qiladi.
▸ Ammoniy sulfid ta’sirida OHb yutilishi 543–596 nm oralig‘ida keng yo‘lga birlashadi; COHb da spektr o‘zgarmaydi.
Oksigemoglobin
● Ammoniy sulfid bilan qaytariladi
● Spektrlar birlashib keng yo‘l (543–596 nm)
Karboksigemoglobin
● Ammoniy sulfid bilan qaytarilmaydi
● Spektr o‘zgarmaydi
● 564–579 va 523–536 nm
Spektroskopik farq (toks 83)
Manba: Yuldashev Z.O., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo, betlar: 83

## Slide 8
Spektrofotometrik usul mohiyati
Shimadzu UV-1900 spektrofotometrida CO (COHb) ni aniqlash
8 / 30
▸ Usul OHb va COHb ni deoksigemoglobingacha qaytarib, optik ko‘rsatkichini aniqlashga asoslangan.
▸ Chinlik va miqdor 450–620 nm to‘lqin uzunligi sohasidagi yutilish spektrlariga asoslanib aniqlanadi.
▸ Uch eritma tayyorlanadi: A (tekshiriluvchi qon), B (COHb + deoksi), V (faqat COHb).
Spektr sohasi
450–620 nm
Qon (A eritma)
1 ml
Suyultirish hajmi
100 ml
Bufer pH
7,38
Kyuveta qalinligi
1 sm
Spektrofotometrik usul (toks 83–84)
Manba: Yuldashev Z.O., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo, betlar: 83

## Slide 9
UV-1900: umumiy ma’lumot
Shimadzu UV-1900 spektrofotometrida CO (COHb) ni aniqlash
9 / 30
▸ UV-1900 seriyasi to‘lqin uzunligi diapazoni 190–1100 nm; ilovada qo‘llanma UV-1900i bo‘yicha.
▸ Yorug‘lik manbai: WI (galogen) yoki D2 (deyteriy) lampa; holati ekran yuqorisidagi status panelida ko‘rinadi.
▸ O‘rnatish joyi: 15–35 °C, namlik 35–80 %, to‘g‘ridan-to‘g‘ri quyosh nuri va tebranishdan xoli.
To‘lqin diapazoni
190–1100 nm
Lampalar
WI + D2
Xona harorati
15–35 °C
Namlik
35–80 %
Massa
16,6 kg
UV-1900i: asosiy ko‘rsatkichlar
Manba: Shimadzu Europa., UV-1900 UV-Vis spektrofotometr, betlar: texnik ko‘rsatkichlar; Shimadzu Corporation., UV-1900i Instruction Manual, betlar: 20, v
Notes: Diapazon — Shimadzu Europa sahifasi (UV-1900 seriyasi); qolgani UV-1900i Operation Guide. Menyular UV-1900 da farq qilishi mumkin.
Tekshirish kerak (manbada noaniq):
- UV-1900 seriyasi to‘lqin uzunligi diapazoni 190–1100 nm; ilovada qo‘llanma UV-1900i bo‘yicha.

## Slide 10
UV-1900i o‘lchash rejimlari
Shimadzu UV-1900 spektrofotometrida CO (COHb) ni aniqlash
10 / 30
▸ Rejim menyusida: Photometric, Spectrum, Quantitation, Kinetics, Time Course, Bio Method.
▸ Photometric rejimi bitta yoki ko‘p to‘lqin uzunligida optik zichlik, o‘tkazuvchanlik o‘lchaydi.
▸ Spectrum rejimi to‘lqin uzunligini skanerlab spektr oladi; cho‘qqi topish va tekislash mumkin.
Rejim | Vazifa
Photometric | 1 ta to‘lqin uzunligi
Photometric 8l | 2–8 ta to‘lqin uzunligi
Spectrum | to‘lqin skanerlash, spektr
Quantitation | kalibrlash chizig‘i, miqdor
Kinetics / Time Course | vaqt bo‘yicha o‘zgarish
UV-1900i rejimlari (Operation Guide, 19–23)
Manba: Shimadzu Corporation., UV-1900i Instruction Manual, betlar: 19, 21

## Slide 11
COHb uchun qaysi rejim
Shimadzu UV-1900 spektrofotometrida CO (COHb) ni aniqlash
11 / 30
▸ Spektr 450–620 nm oralig‘ida olinadi — bu Spectrum rejimiga mos (bizning moslashtirishimiz).
▸ D1 va D2 ikki to‘lqin uzunligida o‘lchanadi — Photometric 8l rejimida 2–8 to‘lqin uzunligi kiritiladi.
▸ Qaysi rejim qo‘llanishini ustoz va laboratoriya uslubiyoti belgilaydi.
Spectrum
● Skanerlash diapazoni kiritiladi
● Spektr real vaqtda chiziladi
● Cho‘qqi topish (Peak Pick)
Photometric 8l
● 2–8 to‘lqin uzunligi
● Ketma-ket o‘lchanadi (WL1…WLn)
● Natija jadvalda
Moslashtirish: ustoz tasdiqlaydi
Manba: Shimadzu Corporation., UV-1900i Instruction Manual, betlar: 72, 64; Yuldashev Z.O., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo, betlar: 85
Notes: Kitob rejimni qurilma bo‘yicha aytmaydi; bu slayd qo‘llanma imkoniyatlarini kitob usuli bilan moslashtirish. «uncertain».
Tekshirish kerak (manbada noaniq):
- Spektr 450–620 nm oralig‘ida olinadi — bu Spectrum rejimiga mos (bizning moslashtirishimiz).
- D1 va D2 ikki to‘lqin uzunligida o‘lchanadi — Photometric 8l rejimida 2–8 to‘lqin uzunligi kiritiladi.
- Qaysi rejim qo‘llanishini ustoz va laboratoriya uslubiyoti belgilaydi.

## Slide 12
Ishga tushirish
Shimadzu UV-1900 spektrofotometrida CO (COHb) ni aniqlash
12 / 30
▸ Yoqishdan oldin kyuvetalar bo‘lmasligi kerak: aks holda yorug‘lik to‘silib, tekshiruvda xato chiqishi mumkin.
▸ Yoqilgach tekshiruvlar va initsializatsiya boshlanadi; so‘ng [Mode Menu] ekrani chiqadi.
▸ Xavfsizlik rejimi yoqilgan bo‘lsa, initsializatsiyadan so‘ng kirish (login) ekrani chiqadi.
1
Kyuveta yo‘q
Kyuveta xonasi va ushlagich bo‘sh
2
Yoqish
Quvvat tugmasi; initsializatsiya
3
Login
Xavfsizlik rejimida kirish
4
Mode Menu
Rejim tanlanadi
5
Lampa holati
WI yoki D2 status panelida
Yoqish (Operation Guide, 7, 18, 20)
Manba: Shimadzu Corporation., UV-1900i Instruction Manual, betlar: 7, 18

## Slide 13
A, B, V eritmalar
Shimadzu UV-1900 spektrofotometrida CO (COHb) ni aniqlash
13 / 30
▸ A — tekshiriluvchi qon eritmasi; B — A ga natriy ditionit qo‘shilgan (COHb + deoksi); V — CO bilan to‘yintirilgan.
▸ B eritmada OHb to‘liq deoksigemoglobingacha qaytariladi.
▸ V eritmada OHb to‘liq COHb ga o‘tadi; MtHb ni qaytarish uchun ditionit qo‘shilib, yana CO bilan to‘yintiriladi.
A eritma
● 1 ml qon, 100 ml gacha
● pH 7,38 bufer yoki 0,1 % ammiak
B eritma
● A eritma kyuvetada
● 3–4 mg Na ditionit
V eritma
● A eritma + CO
● 5–7 mg Na ditionit
● qayta CO bilan to‘yintirish
Uch eritma (toks 83)
Manba: Yuldashev Z.O., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo, betlar: 83

## Slide 14
A eritmani tayyorlash
Shimadzu UV-1900 spektrofotometrida CO (COHb) ni aniqlash
14 / 30
▸ 1 ml quyqasiz qonga 100 ml bo‘lguncha pH 7,38 fosfat bufer yoki 0,1 % ammiak eritmasi qo‘shilib aralashtiriladi.
▸ Olingan eritma rangi tiniq bo‘lishiga ahamiyat beriladi.
▸ Ammiak varianti: qon 100 ml li o‘lchov kolbasiga solinib, belgigacha 0,1 % ammiak bilan to‘ldiriladi.
1
Qon
1 ml quyqasiz qon
2
Suyultirish
100 ml gacha bufer yoki 0,1 % ammiak
3
Aralashtirish
Yaxshilab aralashtiriladi
4
Tekshirish
Eritma tiniq bo‘lishi shart
A eritma (toks 83–84)
Manba: Yuldashev Z.O., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo, betlar: 83, 84

## Slide 15
V eritma: CO bilan to‘yintirish
Shimadzu UV-1900 spektrofotometrida CO (COHb) ni aniqlash
15 / 30
▸ Konsentrlangan sulfat va chumoli kislotasidan CO hosil qilinadi.
▸ CO 10 % ishqor (HCOOH bug‘ini tutadi), so‘ng suv (ishqordan tozalash) orqali o‘tkazilib, A eritmali idishga yuboriladi.
▸ Keyin 5–7 mg natriy ditionit qo‘shilib, yana qo‘shimcha CO bilan to‘yintiriladi.
H2SO4 + HCOOH → CO
10 % ishqor (HCOOH tutadi)
Suv (ishqor izidan tozalash)
A eritmali idish
5–7 mg ditionit, yana CO
CO olish va yuborish (toks 83)
Manba: Yuldashev Z.O., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo, betlar: 83
Notes: Kitobda xavfsizlik ko‘rsatmasi yo‘q: CO zaharli gaz — ustoz mo‘rili shkafda ishlashni eslatadi (bu eslatma kitobdan emas).

## Slide 16
Kyuveta va solishtiruvchi eritma
Shimadzu UV-1900 spektrofotometrida CO (COHb) ni aniqlash
16 / 30
▸ Eritma 1 sm li spektrofotometr kyuvetasiga solinadi.
▸ Solishtiruvchi sifatida 0,1 % ammiak (yoki qonni suyultirgan bufer/suv) ishlatiladi.
▸ Kyuvetaga natriy gidrosulfit kristallari qo‘shilib, qopqoqchasi yopib chayqatiladi.
Manba: Yuldashev Z.O., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo, betlar: 84
Notes: Kvars kyuveta UV sohada, plastik — ko‘rinuvchi sohada (rasm izohi Commons dan). COHb 450–620 nm ko‘rinuvchi sohada.

## Slide 17
Nolni o‘rnatish: Auto Zero va Base Corr.
Shimadzu UV-1900 spektrofotometrida CO (COHb) ni aniqlash
17 / 30
▸ Kyuveta bo‘limi qopqog‘i o‘lchash va nol o‘rnatish vaqtida yopiq bo‘lishi kerak.
▸ Auto Zero — faqat belgilangan to‘lqin uzunligida; Baseline Correction — belgilangan to‘lqin uzunligi oralig‘ida tuzatish.
▸ Birinchi o‘lchashdan oldin kyuvetaga bo‘sh (blank) namuna qo‘yilib [Auto Zero] yoki [Base Corr.] bosiladi.
1
Blank qo‘yish
Solishtiruvchi eritma kyuvetada
2
Qopqoqni yopish
Tashqi yorug‘lik tushmasin
3
Photometric: Auto Zero
0 Abs (100 %T) o‘rnatiladi
4
Spectrum, 8l: Base Corr.
Oraliq bo‘yicha baza chizig‘i
5
Start
O‘lchash boshlanadi
Nol (Operation Guide, 8, 55, 68, 77)
Manba: Shimadzu Corporation., UV-1900i Instruction Manual, betlar: 8, 55

## Slide 18
Spectrum rejimi parametrlari
Shimadzu UV-1900 spektrofotometrida CO (COHb) ni aniqlash
18 / 30
▸ Photometric Type: Abs, %T, %R yoki Energy; Scan Range — boshlang‘ich to‘lqin uzunligi tugashidan katta bo‘lishi kerak.
▸ Scan Speed: Survey, Fast, Medium, Slow, Very Slow; Data Interval: AUTO yoki 0,05–2,0 nm.
▸ Nuqtalar soni 2001 tagacha; undan oshsa, interval avtomatik o‘zgartiriladi.
Parametr | Qo‘llanmadagi variantlar
Photometric Type | Abs, %T, %R, Energy
Scan Range | boshlanish > tugash (nm)
Scan Speed | Survey…Very Slow
Data Interval | AUTO; 0,05–2,0 nm
Nuqtalar | ≤ 2001
Spectrum: Scan Settings (Operation Guide, 73–74)
Manba: Shimadzu Corporation., UV-1900i Instruction Manual, betlar: 74
Notes: Qiymatlarni (masalan 620→450 nm, tezlik) ustoz/uslub belgilaydi; qo‘llanmada faqat variantlar.

## Slide 19
Spektrni o‘lchash
Shimadzu UV-1900 spektrofotometrida CO (COHb) ni aniqlash
19 / 30
▸ Parametrlar o‘rnatilgach, blank bilan [Base Corr.], so‘ng [Start] bosiladi.
▸ O‘lchash vaqtida spektr real vaqtda chiziladi; to‘xtatish faqat [Stop] bilan.
▸ O‘lchangach grafik kattalashtiriladi; cho‘qqi topish, tekislash, arifmetik amallar qo‘llanishi mumkin.
1
Parametrlar
[Scan Settings], [Measurement Settings]
2
Base Corr.
Blank bilan
3
Namuna
B va V eritma kyuvetada
4
Start
Spektr real vaqtda chiziladi
5
Ko‘rish
Grafik, Peak Pick
Spektr olish (Operation Guide, 72–78)
Manba: Shimadzu Corporation., UV-1900i Instruction Manual, betlar: 77, 78

## Slide 20
Kutilgan spektrlar
Shimadzu UV-1900 spektrofotometrida CO (COHb) ni aniqlash
20 / 30
▸ Deoksigemoglobin (B eritma) 557 nm da bitta maksimum hosil qiladi.
▸ COHb 541 va 571 nm da ikkita maksimumga ega.
▸ Umumiy chizmada 550, 565 va 580 nm da izobestik nuqtalar hosil bo‘lishi xarakterli.
Hb maksimumi
557 nm
COHb maksimumlari
541 va 571 nm
Izobestik nuqtalar
550, 565, 580 nm
Spektr belgilari (toks 84)
Manba: Yuldashev Z.O., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo, betlar: 84

## Slide 21
Miqdoriy o‘lchash: ikki to‘lqin uzunligi
Shimadzu UV-1900 spektrofotometrida CO (COHb) ni aniqlash
21 / 30
▸ Optik zichlik ikki monoxromatik nurda (D1, D2) o‘lchanadi: bu ikki joyda COHb va Hb farqi eng katta.
▸ D2 — 550 nm (izobestik nuqta) da o‘lchanadi.
▸ D1 uchun 538 nm qabul qilindi; kitobning ayrim joylarida 534 nm yozilgan.
D1 to‘lqin uzunligi
538 nm
D2 (izobestik)
550 nm
Koeffitsiyent K
0,372
Kyuveta
1 sm
Ditionit (B)
3–4 mg
Miqdoriy o‘lchash (toks 84–85)
Manba: Yuldashev Z.O., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo, betlar: 84, 85
Notes: Egasi qarori: 538 nm (docs/toks/kitob_ziddiyatlari.md). Kitob 534 deb yozgan joylar ustoz izohida.
Tekshirish kerak (manbada noaniq):
- D1 uchun 538 nm qabul qilindi; kitobning ayrim joylarida 534 nm yozilgan.

## Slide 22
UV-1900i da ikki to‘lqin uzunligini o‘lchash
Shimadzu UV-1900 spektrofotometrida CO (COHb) ni aniqlash
22 / 30
▸ Photometric 8l rejimida [No. of WLs] 2 dan 8 gacha; o‘lchash [WL1], [WL2]… tartibida bajariladi.
▸ Birinchi o‘lchashdan oldin blank bilan [Base Corr.] bosiladi, so‘ng [Start].
▸ Natijalar [Photo. Table] da; [Save Table] bilan saqlanadi, [Print] bilan chop etiladi.
▸ WL1=538, WL2=550 nm kiritish — kitob qiymatlarining moslashtirilishi, ustoz tasdiqlashi kerak.
1
Rejim
Photometric → Photometric 8l
2
No. of WLs
2 ta to‘lqin uzunligi
3
WL1, WL2
538 va 550 nm (ustoz tasdig‘i)
4
Base Corr.
Blank bilan
5
Start
Photo. Table da natija
6
Save Table
Natijani saqlash
Photometric 8l (Operation Guide, 62–69)
Manba: Shimadzu Corporation., UV-1900i Instruction Manual, betlar: 64, 68, 69; Yuldashev Z.O., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo, betlar: 85
Notes: Tekshirish kerak (manbada noaniq):
- WL1=538, WL2=550 nm kiritish — kitob qiymatlarining moslashtirilishi, ustoz tasdiqlashi kerak.

## Slide 23
Hisoblash formulasi
Shimadzu UV-1900 spektrofotometrida CO (COHb) ni aniqlash
23 / 30
▸ COHb miqdori: P = 100 − (D_COHb − D_HbCOHb)·100 / (D_HbI·K); K = 0,372.
▸ D_COHb — CO bilan to‘yingan V eritmaning 538 nm dagi optik zichligi; D_HbCOHb — B eritma, ditionitdan keyin.
▸ D_HbI — B eritmaning 550 nm (izobestik nuqta) dagi optik zichligi.
Belgi | Ma’nosi
P | COHb miqdori, %
D_COHb | V eritma, 538 nm
D_HbCOHb | B eritma, ditionitdan keyin
D_HbI | B eritma, 550 nm (izobestik)
K | koeffitsiyent 0,372
P = 100 − (D_COHb − D_HbCOHb)·100 / (D_HbI·K)
Manba: Yuldashev Z.O., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo, betlar: 84, 85
Notes: Formula kitob 84-betidagi tasvirdan o‘qildi (matn qatlamida yo‘q) — ustoz tasdiqlasin. Qurilma bu formulani o‘zi hisoblamaydi deb faraz qilinadi; hisob qo‘lda/jadvalda (tasdiqlanmagan).
Tekshirish kerak (manbada noaniq):
- COHb miqdori: P = 100 − (D_COHb − D_HbCOHb)·100 / (D_HbI·K); K = 0,372.

## Slide 24
Natijani baholash
Shimadzu UV-1900 spektrofotometrida CO (COHb) ni aniqlash
24 / 30
▸ Olingan natija is gazi bilan zaharlanishni sud-tibbiy baholashga xizmat qiladi.
▸ Qonda COHb aniqlansa, bemorning is gazi bilan zaharlanganligi isbotlanadi.
▸ Daraja: 20–30 % kuchsiz, 70–80 % — o‘lim (kitob jadvali).
Manba: Yuldashev Z.O., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo, betlar: 85, 82
Notes: Natijani baholashda 4-slayd jadvaliga qarang.

## Slide 25
Kimyoviy usullar: rang reaksiyalari
Shimadzu UV-1900 spektrofotometrida CO (COHb) ni aniqlash
25 / 30
▸ Zaharlangan va toza qon ranglari solishtiriladi: COHb saqlagan qon rangini o‘zgartirmaydi.
▸ Mis sulfat: COHb li qon to‘q qizil; toza qon yashil. NaOH: toza qon qo‘ng‘ir.
▸ Formaldegid: toza qon 5–10 daqiqada qo‘ng‘ir-qoramtir; qo‘rg‘oshin atsetati: toza qon qo‘ng‘ir.
Reaktiv | COHb li qon | Toza qon
K3[Fe(CN)6] 1 % | qizil, o‘zgarmaydi | sarg‘ayadi
CuSO4 10 % | to‘q qizil | yashil
NaOH 30 % | to‘q qizil | qo‘ng‘ir
Formaldegid 40 % | qizil, o‘zgarmaydi | qo‘ng‘ir-qoramtir
Pb atsetat 5 % | qizil, o‘zgarmaydi | qo‘ng‘ir
Rang reaksiyalari (toks 218)
Manba: Yuldashev Z.O., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo, betlar: 218

## Slide 26
Usullar cheklovi
Shimadzu UV-1900 spektrofotometrida CO (COHb) ni aniqlash
26 / 30
▸ Qonda COHb borligini tasdiqlash uchun bir necha reaksiya solishtiriladi; bitta reaksiya xatoga olib kelishi mumkin.
▸ Yengil zaharlanishda reaktivlar zaharlanmagan qon kabi natija beradi; kimyoviy usullar kam COHb uchun ahamiyatsiz.
▸ Chirigan qonda NaOH bilan yorqin qizil rang (gemoxromogen) COHb bo‘lmasa ham hosil bo‘ladi.
▸ Spektrofotometriyada eritmaning optik ko‘rsatkichi 0,2 dan 1,0 gacha bo‘lishi lozim.
Kimyoviy usullar
● Tez, oddiy rang solishtirish
● Kam miqdorda ahamiyatsiz
● Chirigan qonda yolg‘on musbat
Spektrofotometriya
● Chinlik va miqdor beradi
● Optik zichlik 0,2–1,0
● Ikki to‘lqin uzunligi, formula
Taqqos (toks 108, 218)
Manba: Yuldashev Z.O., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo, betlar: 218, 108

## Slide 27
Xavfsizlik va tozalash
Shimadzu UV-1900 spektrofotometrida CO (COHb) ni aniqlash
27 / 30
▸ Toksik/biologik xavfli namunalar bilan himoya qo‘lqop va ko‘zoynak taqiladi.
▸ Namuna to‘kilsa, uni SDS dagi usul bo‘yicha yo‘q qilinadi; asbob ustiga reaktiv qo‘yilmaydi.
▸ Asbobni tozalashda spirt yoki erituvchi ishlatilmaydi; to‘kilgan suv qoldirilmaydi.
Qiling
● Qo‘lqop, ko‘zoynak taqing
● To‘kilganini SDS bo‘yicha yo‘qoting
● Xonani shamollating
Qilmang
● Asbob ustiga reaktiv qo‘ymang
● Spirt/erituvchi bilan artmang
● To‘kilgan suvni qoldirmang
Operation Guide, vii–viii
Manba: Shimadzu Corporation., UV-1900i Instruction Manual, betlar: vii, viii
Notes: «Xonani shamollating» — qo‘llanmada yonuvchi/toksik namunalar uchun yaxshi shamollatish talabi (iv-bet).

## Slide 28
Vaziyatli masala
Shimadzu UV-1900 spektrofotometrida CO (COHb) ni aniqlash
28 / 30
▸ 10 ml qon taqdim etilgan: tanada pushti dog‘lar, ichki a’zolarda qon juda suyuq, qizil-alvon rangli.
▸ Voqea: uy hammomida vannada cho‘kib vafot etgan; qaysi zaharli modda bilan zaharlanganini aniqlang.
▸ Kimyoviy reaksiyalar natijalari «charxpalak» jadvaliga yoziladi.
Manba: Yuldashev Z.O., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo, betlar: 219
Notes: Kitobdagi 24-keys / vaziyatli masala (toks 219). Javob kitobda berilmagan.

## Slide 29
Adabiyotlar
Shimadzu UV-1900 spektrofotometrida CO (COHb) ni aniqlash
29 / 30
▸ Yuldashev Z.O., Umarova G.Q. Toksikologik kimyo (majmua), 2025, 81–85, 108, 217–220-betlar.
▸ Shimadzu Corporation. UV-1900i Instruction Manual (Operation Guide), 207-90563, 2019.
▸ Shimadzu Europa: UV-1900 sahifasi (190–1100 nm).
Manba: Yuldashev Z.O., Umarova G.Q., Toksikologik kimyo, betlar: 81–85; Shimadzu Corporation., UV-1900i Instruction Manual, betlar: iv–viii, 7–8, 18–23, 55, 62–78; Shimadzu Europa., UV-1900 UV-Vis spektrofotometr, betlar: texnik ko‘rsatkichlar
Notes: Tekshirish kerak (manbada noaniq):
- Shimadzu Europa: UV-1900 sahifasi (190–1100 nm).

## Slide 30
Adabiyotlar
Shimadzu UV-1900 spektrofotometrida CO (COHb) ni aniqlash
30 / 30
▸ Yuldashev Z.O., Umarova G.Q. Toksikologik kimyo (o‘quv-uslubiy majmua), 2025.
▸ Shimadzu Corporation. UV-1900i Instruction Manual (Operation Guide), 207-90563, 2019.
▸ Shimadzu Europa. UV-1900 UV-Vis spektrofotometr (mahsulot sahifasi).